中山市卫生健康局沙溪分局

心电图机采购项目

响应供应商名称：

日期：             年      月      日

用户需求书

## 一、采购清单

| 序号 | 采购项目名称 | 数量/单位 | 预算金额（元） | 质保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图机 | 5台 | 95000 | 3年 |

## 二、技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心电图机 | (一) 技术参数 |
|  |  | 1、ECG输入通道：9导联、12导联心电图采集 |
|  |  | 2、具备≥10.1英寸电容触摸屏幕，全平面设计，屏幕分辨率为≥1280×800像素 |
|  |  | 3、主机重量≤1.2Kg，心电采集盒内置 |
|  |  | 4、内部电源：具备不小于12小时的连续工作时间 |
|  |  | 5、高精度采样：≥24位AD采样，32K采样率 |
|  |  | 6、手动模式下，具备≤1mV定标功能 |
|  |  | 7、具备本地心电分析诊断程序，对采集的心电波形进行自动分析，输出测量值和诊断结果信息功能 |
|  |  | 8、具备基于网络的AI心电分析、诊断算法，自动输出参数测量值和分析结果（提供系统截图证明材料） |
|  |  | 9、具备离线和在线采集，具备已分析心电报告的下载、预览查看和打印功能 |
|  |  | 10、超强存储能力，本机存储至少10000条常规心电数据 |
|  |  | 11、具备2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、40mm/mV和自动六档灵敏度选择功能 |
|  |  | 12、具备5mm/s、6.25mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50mm/s六种时间基准选择功能 |
|  |  | 13、配备摄像头，具备拍照扫描二维码，身份证等信息输入 |
|  |  | 14、具备诊断报告中手写签名的快速录入功能 |
|  |  | 15、具备至少4种采样模式：预采样、实时采样、周期采样、触发采样功能 |
|  |  | 16、可准确判定接触不良的电极并予以图形化指示 |
|  |  | 17、具备Worklist预约管理功能 |
|  |  | 18、具备内置WIFI/4G移动通信，不接受外置通讯模块 |
|  |  | 19、具备多种文件格式（PDF、BMP、HL7、DICOM、SCP）输出功能 |
|  |  | 20、具备WIFI直连或USB直连激光打印机，方便进行A4纸诊断报告打印功能 |
|  |  | 21、具备十二通道插件式热敏记录仪接入功能 |
|  |  | (二) 配置清单 |
|  |  | 序号; 项 目名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 心电导联线; 1; 根. 3; 胸电极吸球; 1; 盒（ 6 只）. 4; 肢体电极夹; 1; 盒（ 4 只）. 5; 电源适配器; 1; 根. 6; 说明书; 1; 份. 7; 三合一文件（保修卡、合 格证、验收单）; 各 1; 份. |

## 三、商务要求

| 序号 | 目录 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 保修期及售后服务要求 | 1.1供应商必须在广东省内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明； 1.2设备免费保修期至少为3年 ，在售后期内, 成交供应商在接到用户的维修（因质量问题）通知, 响应时间为半小时，工程师到达现场时间为24小时，排除故障时限为到达现场后8小时。合同期维修维护所有使用各种材料及各种费用由成交供应商负责，其它备用件及消耗品保证使用年限、范围和价格清单。 1.3如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，乙方应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复。 1.4售后维修：由专职工程师负责，24小时内响应服务。售后服务按合同要求免费维护、维修。 1.5技术服务及培训：卖方应负责派合格的工程师到用户所在地指导安装、调试和试运行。卖方负责医护人员使用培训和后勤人员维修培训。 |
| （二）其他商务要求 |  |  |
| 2 | 交货期及安装要求 | 2.1地点： 采购方指定位置 。 签订合同后 15日内完成安装调试。 2.2验收方式:按照有关规定验收。 |
| 3 | 付款方式 | 3.1本合同货到指定地点、安装验收合格、提供全额发票后款项以人民币转账方式支付100%货款。 |
| 4 | 其他说明 | 资格性文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。 4.1、响应供应商法定代表人资格证明和法定代表人委托证书。 4.2、响应供应商营业执照复印件。 4.3、厂家（或总代理）叁年整机免费保修承诺函（可于预成交后五个工作日内提供）。 |

四、实质性技术条款响应表：

| 序号 | 需求设备参数 | 响应实际参数 (响应供应商应按响应货物、服务实际数据填写，不能照抄磋商要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |

响应供应商名称（签章）：

备注：1. 响应供应商必须对技术参数要求中，内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合磋商要求。

2.响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

## 五、报价部分：

1．响应供应商报价总表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应供应商名称（签章）：

联系电话：

填写说明：以上产品必须以人民币报价，耗材报价均不能超出市场单价。报价应包括交货前的所有费用：即总价须包括全部关税、代理费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、配件等。

2．耗材情况一览表

| 序号 | 物品名称 | 药交ID | 型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商名称（签章）：

填写说明：如没有配套耗材请填上“无”；单价和总价均应包括设备价、包装费、运输、安装、调试、技术服务、专用工具等费用，响应供应商必须如实报价。